Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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	Назва предмета закупівлі
	Оптичні рефлектометри. Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 38340000-0 - Прилади для вимірювання величин. Кількість: Оптичний рефлектометр – 7 штук.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-06-008812-a;

Адреса поставки: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21;
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Термін поставки товару: до 31.12.2026 року 
(поставка товару здійснюється за заявкою Замовника)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів України. Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам.

Оптичний рефлектометр для одномодового волокна:

Основне призначення: вимірювання довжини оптичного волокна (визначення загальної протяжності оптичної лінії), оцінка загасання оптичної передачі (вимірювання втрат сигналу на різних ділянках волокна), виявлення дефектів (локалізація місця пошкоджень, перегинів, мікротріщин або поганих з'єднань), перевірка з'єднань і зварок (визначення якості точок з'єднань у волоконно-оптичній лінії).
Вимоги до функціональності:
· оптичний рефлектометр (OTDR),
· візуальний локатор пошкоджень оптоволокна (VFL),
· вимірювач потужності оптичного сигналу (OPM),
· джерело випромінювання оптичного сигналу (OLS).
· побудова схематичної карти оптоволоконної лінії (FLM).
Основні технічні характеристики:
1. Призначення OTDR: для одномодового оптоволокна стандартів G.652 та G.657
2. Оптичний порт для OTDR: типу SC/UPC
3. Довжини робочих хвиль OTDR: 1310 та 1550 нм
4. Динамічний діапазон: не менше 28 дБ (для 1310 нм) та 26 дБ (для 1550нм)
5. Мертва зона (Dead Zone) за подіями: не більше 1 м
6. Мертва зона (Dead Zone) за втратами: не більше 4 м
7. Кількість точок вимірювання (Sampling Points): не менше 100000
8. Роздільна здатність відстані (Sampling Resolution): не гірше за 0.1 м
9. Режими роботи рефлектометра (OTDR): автоматичний, ручне налаштування, режим реального часу
10. Оптичний порт для VFL/OPM: універсальний адаптер 2,5 мм для FC/SC/ST.
11. Візуальний локатор пошкоджень (VFL) з червоним лазером 650±20 нм вихідною потужністю не менше 10 мВт
12. Режимами роботи VFL: неперервний та з модуляцією 1-2 Гц.
13. Робочий діапазон довжин хвиль оптичного вимірювача потужності (OPM): від 850 до 1650 нм або більше.
14. Робочий діапазон вимірювання потужності оптичного вимірювача потужності (OPM): від -40 до +10 дБм або більше.
15. Стабілізоване джерело оптичного випромінювання (OLS) з довжинами хвиль 1310 нм та 1550 нм з вихідною потужністю не менше -12 дБм 
16. Оптичний порт для OLS: типу SC/UPC.
17. Режими роботи OLS: неперервний, з модуляцією 270 Гц/1 кГц/2 кГц. 
18. Кольоровий дисплей з діагоналлю не менше 6” дюймів з підтримкою багатоточкового ємнісного сенсорного управління (як у смартфонах).
19. Можливість вивантаження даних вимірювання для обробки та візуалізації на зовнішніх пристроях (комп’ютер/смартфон). 
20. Програмне забезпечення для обробки вивантажених даних на комп’ютері/смартфоні або для безпосередньої взаємодії з приладом.
21. Електричний порт для заряджання та обміну даними: типу USB Type-C.
22. Безпровідне з’єднання (Wireless): типу Bluetooth.
23. Робота від акумулятора з ємністю: не менше 5000 mAh.
24. Наявність зарядного пристрою у комплекті.
Свідоцтво заводського калібрування.
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено 
з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товари та шляхом отримання 3-х комерційних пропозицій. 
+ Службова записка від відповідальної особи (згідно Порядку укладання договорів, що містять фінансові зобов’язання, у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, затвердженого Наказом ректора № 127/05 від 25.03.2021 року).

Очікувана вартість: 166 666 грн. 50 коп. (сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість грн 50 коп.) без ПДВ. 199 999 грн 80 коп. (сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять  грн 80 коп.) у т.ч. ПДВ 20 %.



